
汕尾市城区眼镜类产品质量监督

抽查实施细则

一、抽样方法
定配眼镜：包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品。 

老视成镜：仅用作近用阅读的装成眼镜，具有或包含一对相同正球面顶焦度的单视距镜片，且此镜片不是按处方设定的。
在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽样数量为1副（无备样）。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标
 表1 定配眼镜
	序号
	检 验 项 目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	镜片表面质量和内在疵病
	GB 10810.1-2005 6.6
	●
	
	
	●
	

	2
	镜架外观质量
	GB/T 14214-2019 4.3
	●
	
	
	●
	

	3
	球镜顶焦度偏差（D）
	GB 10810.1-2005 6.1
	●
	
	●
	
	

	4
	柱镜顶焦度偏差（D）
	GB 10810.1-2005 6.1
	●
	
	●
	
	

	5
	柱镜轴位方向偏差（°）
	GB 13511.1 6.3
	●
	
	●
	
	

	6
	棱镜度偏差（Δ）
	GB 13511.1 6.5
	●
	
	●
	
	

	7
	附加顶焦度（D）
	GB 10810.1-2005 6.4
	●
	
	●
	
	

	8
	光学中心单侧水平偏差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	9
	光学中心垂直互差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	10
	光学中心水平距离偏差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	11
	可见光谱区光透射比（%）
	GB 10810.3-2006
	●
	 
	●
	
	

	12
	紫外光谱区透射比（%）
	GB 10810.3-2006 6.5
	●
	
	
	
	●

	13
	镜片厚度
	GB 10810.1-2005 5.2.2
	●
	
	
	
	●

	14
	镜片色泽
	GB 10810.1-2005
	●
	
	
	
	●

	15
	装配质量
	GB 13511.1 5.8
	●
	
	
	
	●


表1（续）

	16
	标志
	GB 13511.1 7.1
	●
	
	
	●
	

	备注
	1.定配眼镜所用镜片有染色时透射应符合GB10810.3 5.3要求，使用光致变色镜片时应符合GB 10810.3 5.5要求，当定配眼镜明示可适合作驾驶镜时应符合GB 10810.3 5.4要求。
2.标志项目包括产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证、出厂日期或生产批号；定配眼镜应标明顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数等。

3.当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1要求。 


 表2 老视成镜
	序号
	检 验 项 目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	镜片表面质量和内在疵病
	GB 10810.1-2005 6.6
	●
	
	
	●
	

	2
	镜架外观质量
	GB/T 14214-2019 4.3
	●
	
	
	●
	

	3
	球镜顶焦度偏差（D）
	GB 10810.1-2005 6.1
	●
	
	●
	
	

	4
	光学中心单侧水平偏差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	5
	光学中心垂直互差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	6
	光学中心水平距离偏差（mm）
	GB 13511.1 6.4
	●
	
	●
	
	

	7
	可见光谱区光透射比（%）
	GB 10810.3-2006
	●
	 
	●
	
	

	8
	镜片厚度
	GB 10810.1-2005 5.2.2
	●
	
	
	
	●

	9
	镜片色泽
	GB 10810.1-2005
	●
	
	
	
	●

	10
	装配质量
	GB 13511.1 5.8
	●
	
	
	
	●

	11
	标志
	GB 13511.1 7.1
	●
	
	
	●
	

	备注
	1.标志项目包括产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证、出厂日期或生产批号；老视成镜每副应标明型号、顶焦度、光学中心水平距离等。 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 10810.1-2005  眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006  眼镜镜片及相关眼镜产品   第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1-2011  配装眼镜  第1部分：单光和多焦点

GB/T 14214-2003  眼镜架    通用要求和试验方法

QB 2506-2017     光学树脂眼镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
2


